## Uitleg
Vanaf 26 mei 2022 moeten de laboratory developed tests (LDTs) voldoen aan de in bijlage 1 van de IVDR genoemde veiligheids- en prestatie-eisen. Vanaf 26 mei 2028 zal voor de LDTs een rechtvaardiging moeten worden gegeven dat aan de specifieke behoeften van de patiëntendoelgroep niet kan worden voldaan door een op de markt beschikbaar gelijkwaardig hulpmiddel en dus een LDT wordt gebruikt.
Zie https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/cclm-2020-1384/html (zie Supplementary Materials)
Wat is een LDT?
LDT: Onder een Lab developed test (LDT) valt het volgende:
a) In huis ontwikkelde test
b) CE gemarkeerde testen waar een aanpassing is gedaan in de uitvoering van de test (al of niet met een ander beoogd gebruik): bv aanpassing in volumina, incubatietijden, reagentia, calibratiecurve e.d.
Opmerkingen:
- Aanpassingen van de referentiewaarden vallen hier niet onder, omdat die afhankelijk zijn van de beoogde toepassing.
- Herberekening van het resultaat met een harmonisatiefactor maakt een test ook niet een LDT.
- Het gebruik van de test voor een ander type monster, dan gespecificeerd in de bijsluiter, houdt niet meteen in dat het om een LDT gaat. Wel moet gevalideerd worden dat dit kan. (Taskforce IVDR)
c) Research only testen die voor de diagnostiek worden ingezet.
Niet onder een LDT valt het volgende (wel risicoanalyse op modificatie nodig)
1. Een incidentele modificatie van een CE kit, nodig om een urgente vraag te beantwoorden: bv bij een interfererende substantie, incidentele meting in een andere lichaamsvloeistof. Incidenteel is bv < 5x per jaar.
2. Een CE-kit gebruiken voor een matrix, niet door de fabrikant aangegeven (pericardvloeistof, synoviaal vloeistof, BAL etc.). In dit geval is alleen een risicoanalyse nodig op de modificatie. Denk hierbij aan de volgende argumenten die gebruikt kunnen worden: wat doet de arts met de uitslag, leidt het tot medisch handelen, zijn er referentiewaarden voor, is er literatuur over (bv Janssens NTKC 1017;42:2-15), is de test al gecertificeerd voor diverse matrices als serum/plasma en urine?
3. Gebruik van een CE kit en de uitslagen herberekenen met een factor i.v.m. harmonisatie of standaardisatie.
4. Het maken van een verdunning: geef aan wat het effect is op de prestatiekenmerken van de test.
Gebruik Risicoanalyse
Het risicoblad is een verkorte weergave van bijlage 1 van de IVDR. Per item is er een verwijzingsnummer (kolom A) naar deze bijlage. Het kan zijn dat er iets aan ontbreekt bij het doorlopen van een SOP. Vul dit dan aan.
De bedoeling is om de belangrijkste risico's in kaart te brengen van een LDT. Het gaat om risico's voor de veiligheid en gezondheid van de gebruiker (analytisch medewerker) en veiligheid en gezondheid van de patiënt. De risico's moeten aanvaardbaar zijn in relatie tot de voordelen die de test biedt.
Indien risico in kolom D groen scoort, geen actie nodig.
Na afronden wordt de risicoanalyse als bijlage van de validatie opgenomen in het documentbeheersysteem

## Risicoanalyse
Vul in voor elke bepaling (IH-IVD)
Datum
Uitvoerder
Betreft test:
Validatienr | (verwijzing)
SOP nr | (titel)
Andere belangrijke documenten | (publicaties?)
Valt test onder ISO 15189? | (scope nummer)
Is er voor deze test een CE-gemarkeerd alternatief? | (indien ja: benoem en waarom deze niet voldoet)
IVDR verwijzing en specifieke paragrafen (zie Supplementary Materials) | Voorbeeld mogelijke risico (vul zonodig aan) | Welk risico voor gebruiker of patiënt, of is risico al in SOP afgedekt (verwijs)? | Ernst risico? Gebruik keuzemenu | Genomen maatregel om risico te verkleinen | Ernst risico erna? Gebruik keuzemenu | Afhandelaar | Datum afgerond | Datum herbeoordeling | Bevinding van de herbeoordeling
Monstermateriaal | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt monstermateriaal die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder.
| Kwaliteit monsters dubieus |  | Geen |  | Geen
| Onduidelijk bewaarcondities vóór en/of ná opwerken |  | Geen |  | Geen
| Pre-analyse fouten |  | Geen |  | Geen
| Interferentie storingen |  | Geen |  | Geen
Reagentia | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt reagentia die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder
| Fouten in oplossingen/mixen maken |  | Geen |  | Geen
| Metrologische traceerbaarheid gebruikte calibratoren beschreven; is (zijn) toegekende waarde(n) gewaarborgd? |  | Geen |  | Geen
| Onzuiverheden stoffen; verontreinigingen |  | Klein |  | Klein
| Fouten bij plaatsen reagentia |  | Geen |  | Geen
| Houdbaarheids issues |  | Geen |  | Geen
| Labeling niet correct: identificatie; veiligheidsinfo; doeleind; datum aanmaak of verloop. Indien van toepassing: lotnr; netto-inhoud; voorwaarden voor opslag of gebruik; steriel. |  | Geen |  | Geen
| Gevarensymbolen ontbreken/onvolledig |  | Geen |  | Geen
Analyse | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt analyse die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder. Betrek ook de post-market surveillance hierbij.
| Programmeerfouten analyse proces |  | Geen |  | Geen
| Identificatie monsters |  | Geen |  | Geen
| Instelling apparaat fout, of tijdens run veranderd |  | Geen |  | Geen
| Pipetteerfouten, carry over |  | Geen |  | Geen
| Reagentia fouten |  | Geen |  | Geen
| Instabiele componenten |  | Geen |  | Geen
| Onvoldoende kennis voor uitvoering test |  | Geen |  | Geen
Resultaten/ rapportage | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt resultaten/rapportage die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder
| Berekeningsfouten |  | Geen |  | Geen
| Fouten manuele invoer |  | Geen |  | Geen
| Bij afwijkingen geen overleg met vakinhoudelijk verantwoordelijke |  | Geen |  | Geen
| Geen passende referentie-intervallen |  | Geen |  | Geen
| Is resultaat eenduidig voor aanvrager? |  | Geen |  | Geen
| Indien relevant: is de test voor beoogde doelgroep |  | Geen |  | Geen
Apparatuur | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt apparatuur die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder.
| Onderlinge vergelijkbaarheid apparaten/kits |  | Geen |  | Geen
| Onveilige apparatuur (electrisch, mechanisch, anderszins) |  | Geen |  | Geen
| Onduidelijke schermen voor gebruiker |  | Geen |  | Geen
| Geen goede instructies bij (fout)meldingen |  | Geen |  | Geen
| Geen duidelijke handleiding |  | Geen |  | Geen
| Geen goede transfer van data |  | Geen |  | Geen
Veiligheid | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt veiligheid die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder
| Gevarensymbolen ontbreken |  | Geen |  | Geen
| Voorzieningen op lab voor veilig werk onvolledig |  | Geen |  | Geen
| Zijn er risico's van druk, temperatuur, geluid, electrostatische effecten, omgeving? |  | Geen |  | Geen
| Gevaren biologische agentia, toxische stoffen e.d. ? |  | Geen |  | Geen
| Onveilige afvalverwerking |  | Geen |  | Geen
| Bescherming tegen straling |  | Geen |  | Geen
Back-up | Algemeen: zijn er specifieke zaken mbt back-up die nog niet goed zijn beschreven in de SOP. Zie voorbeelden hieronder
| Is back-up nodig? |  | Geen |  | Geen
| Geen procedure voor back-up test |  | Geen |  | Geen
Software | Omschrijf doel van de software en specifieke functies binnen de software. Omschrijf vervolgens potentiele risico's van de software a.d.h.v. onderstaande items:
| Release versie en installatiedatum. |  | Geen |  | Geen
| Runnen van de software; gebruikersgemak (duidelijke beschrijving van de software, hoe te gebruiken) |  | Geen |  | Geen
| Interacties met databases / andere software / High Performance Computing (data analyse) |  | Geen |  | Geen
| Opslag van data |  | Geen |  | Geen
| De eindgebruiker |  | Geen |  | Geen
| Een (eventuele) userinterface; gebruik van menu; presentatie van informatie |  | Geen |  | Geen
| Gevolg van gebruikersfouten |  | Geen |  | Geen
| Bij een nieuwe release van de software; risico’s inschatten van nieuwe functionaliteit, of aan de hand van eerdere bugs. |  | Geen |  | Geen

## Keuze lijst
Ernst/Risico
Catastrofaal
Groot
Matig
Klein
Geen